设备上位机功能技术规范文档

一、核心功能模块

（一）设备参数设置与编程控制

1. 交流电源参数配置

- 基础输出参数设置：支持设置电源额定输出电压（AC 115V±10%，★关键要求）、输出频率（270Hz~830Hz，★关键要求）、额定连续输出电流（单路 5000A / 相、三相合计 15000A，★关键要求）；电压调节分辨率≤1V、电压稳定度≤±1% FS，参数设置后实时同步至电源模块执行。

- 编程输出控制：支持调用 Step（阶梯）、List（列表）、Wave（波形）三种编程模式；可设置≤200 步的输出序列（含电流幅值 I1~In、时间 t0~tn，电流步长 10A、时间分辨率 1ms，最大设置时间 999s），并配置≤900 次的循环次数；编程数据支持导入 / 导出及记忆存储。

- 模块协同控制：通过主机 - 从机并联逻辑，在上位机界面设置 “主机调度从机” 规则，确保所有电源模块合并输出 5000A / 相，实现三相 15000A 总电流的统一控制。

2. 负载模块档位与运行模式设置

- 阻性负载控制：针对 3 路阻性负载（1000A、2000A、2000A），支持设置单路 / 多路独立 / 合并运行模式；按文档分档要求（1000A 分 12 档、2000A 分 13 档）选择具体档位；实时监控每档电流精度（±5%，★关键要求）及整机精度（±3%）。

- 感性负载控制：针对 3 路感性负载（单路 500A），支持设置 11 档电流输出，可调节 “电阻 + 电感串联” 组合档位；监控功率因数（cosφ=0.75~0.85，负载电流 10A~500A，★关键要求），系统自动验证档位合理性以避免电感过流。

- 负载通讯适配：通过 Modbus-RTU 协议对接 RS485/RS232 接口，确保负载参数设置指令实时下发与状态反馈。

3. 环境试验设备参数设定

- 温压参数配置：设置温度范围（-70~+150℃，偏差 ±2.0℃，★关键要求）、温度波动度（±0.5℃，★关键要求）、升温时间（20℃→150℃≤60min，带 80kg 负载，★关键要求）、降温时间（20℃→-60℃≤80min，带 80kg 负载，★关键要求）、气压范围（常压～1kPa，精度 ±0.2kPa）。

- 程序运行控制：支持创建≤20 个试验程序，每个程序含≤50 段流程（每段时间≤50 小时）；可设置程序循环次数（≤20 次）及程序链接逻辑；监控总装机功率（≤40kW，★关键要求），超限时自动暂停试验。

（二）实时状态监控与故障报警

1. 多模块状态实时监测

- 电源状态：实时采集输入电压 / 电流、输出电压 / 电流 / 频率、功率因数、整机效率（≥90%）、设备温度；显示故障记录（≥200 条）。

- 负载状态：监测阻性 / 感性负载的实际输出电流、档位状态、功率因数（感性负载）、冷却风机运行状态；显示负载柜工作温度（10℃~+50℃，★关键要求）、噪音值（≤70dB，1 米处，★关键要求）。

- 测试系统状态：监控 3 路 AC 115V 主触点、8 路 28V 辅助触点（常开 / 常闭可选）的通断状态；显示试验循环次数（1~99 万次）、已发生故障次数（≤99 次）、当前接通 / 断开时间。

- 环境设备状态：实时显示箱内温度 / 气压、升温 / 降温速率、程序运行进度；采集航空插座（≥100 针）、M16 铜接线柱的绝缘电阻状态（DC 500V 时≥10MΩ）。

2. 故障识别与联动响应

- 电源故障：当出现输入过压 / 欠压 / 缺相、输出过压 / 过载 / 短路 / 内部过热时，上位机立即声光报警，自动切断负载电流并保存故障数据。

- 接触器故障：监测到触点断开故障（触点电压≤10% 负载电压）或粘接故障（触点电压≥80% 负载电压）时，立即去除触点电压，系统停机并显示故障电压值，保存故障前试验数据。

- 环境设备故障：温度 / 气压超出设定范围、装机功率超 40kW、压力恢复速率超 10kPa/min 时，报警并暂停试验，提示故障原因（如加热器故障、真空泵异常）。

- 负载故障：负载电流精度超 ±5%（单档）、通讯中断（RS485/RS232）时，报警并禁止负载档位切换，避免设备损坏。

（三）试验数据管理与追溯

1. 数据存储

- 实时数据存储：连续存储试验过程中的电源输出参数、负载电流曲线、环境温压数据、接触器动作时序、故障信息，存储时长≥20 天（★关键要求）。

- 历史数据归档：按试验批次（含项目名称、试验日期、操作员）归档数据，支持自动命名（如 “20250922_接触器测试_批次 1”），归档数据不可篡改。

- 故障数据专项存储：记录故障类型、发生时间、故障时各模块参数（如电源电压、负载电流、触点电压），存储条数≥200 条，便于故障复盘。

2. 数据查询与导出

- 多条件查询：支持按试验批次、故障类型、日期范围、设备编号查询历史数据，查询结果可预览（如电流曲线、温压曲线）。

- 数据导出与打印：支持将试验报告（含参数设置、数据曲线、故障记录）导出为 Excel/PDF 格式，可直接打印试验曲线与统计结果（如 “循环 10000 次无故障”）。

（四）远程控制与协同联动

1. 远程操作功能

- 远程启停与参数修改：支持通过上位机（或远程客户端）启动 / 暂停试验，在试验暂停状态下修改电源、负载、环境设备的参数（需权限验证）。

- 远程故障复位：故障排除后，可远程复位报警状态，恢复试验运行；支持远程查看故障处理建议（如 “电源过载：检查负载接线”）。

2. 多模块协同控制

- 时序同步控制：确保测试系统的负载电流编程与接触器线圈供电 “同一时钟控制”，避免多次循环后时序误差累积（★关键要求）。

- 负载互锁控制：通过上位机联动负载接线柜，实现阻性负载与感性负载的强制互锁（不可同时接通），防止混接导致的设备故障。

- 环境 - 测试协同：环境设备达到目标温压（如 - 70℃、1kPa）后，上位机自动触发测试系统启动接触器试验；环境参数异常时，同步暂停测试系统。

（五）系统管理与安全保障

1. 用户权限控制

- 权限分级：设置管理员（可修改所有参数、删除数据）、操作员（仅可启动 / 暂停试验、查看数据）、观察员（仅可查看状态）三级权限，防止误操作（基于 “避免数据篡改、确保操作安全” 推导，符合文档 “实质性要求” 原则）。

- 操作日志记录：记录所有用户的关键操作（如参数修改、故障复位、试验启停），包含操作时间、操作内容、用户账号，日志不可删除（基于 “投标文件真实性” 要求推导）。

2. 设备健康管理

- 自检功能：定期（如每日启动前）检测各模块通讯状态（RS485/RS232/RJ-45）、电源模块绝缘电阻（DC 500V 时≥10MΩ）、负载继电器寿命，在上位机提示维护建议（如 “感性负载接触器寿命不足：建议更换”）。

- 紧急停机控制：上位机界面设置 “紧急停机” 按钮，触发后立即切断所有设备电源（含电源模块、负载、环境设备），并保存当前试验数据（基于 “设备安全” 推导，符合文档保护要求）。

二、关键依据说明

上位机功能均基于文档中带 “★” 的实质性技术要求及强制条款推导，核心依据包括但不限于：

- 电源输出电压 / 频率 / 电流（AC 115V±10%、270Hz~830Hz、单路 5000A / 相）；

- 负载电流精度与功率因数（单档 ±5%、cosφ=0.75~0.85）；

- 测试系统故障监控与数据保存（故障实时报警、数据存储≥20 天）；

- 环境设备温压范围与数据存储（-70~+150℃、常压～1kPa、故障数据存储≥200 条）；

- 各模块通讯接口与协议（Modbus-RTU、RS485/RS232）。