- 技术支持资料

- 1.5 测试系统-1.5.1 测试系统参数信息的要求
1、 ★a）监控仪： 3 路 AC 115V 主触点， 8 路 28V 辅助触点（每路常开或常闭，一般为一对，可选择常开或常闭）； 3 套负载对应的试验工位可分别进行监测；

技术支持资料：

- 8.7 关键技术指标设计说明

8.7.1.监控仪

关键指标要求：监控仪：3路AC115V主触点，8路28V辅助触点（每路常开或常闭，一般为一对，可选择常开或常闭）；3套负载对应的试验工位可分别进行监测。

监控仪监控交流接触器主触点由中盾ZTV522电流型电压互感器变送至北京阿尔泰公司的1#PCI5654多功能高速数据采集卡转换为数字量。1#PCI5654多功能高速数据采集卡可提供差分16路异步采集。监控仪监控交流接触器辅助触点由降压调理网络送至北京阿尔泰公司的2#PCI5654多功能高速数据采集卡转换为数字量。2#PCI5654多功能高速数据采集卡可提供单端32路异步采集。

- （1）ZTV522电流型电压互感器主要技术指标

- 输入范围：AC 250V

- 允许过输入：2倍标称输入电压，持续1s，间隔10s，重复10次

- 频率范围：25Hz～1kHz

- 输出类型：跟踪电压输出

- 输出规格：AC 0～3.5V，0～5V

- 准确度等级：0.1

- 负载能力：5mA

- 响应时间：≤15μs

（2）PCI5656多功能高速数据采集卡主要技术指标

- 输入通道：单端32路/差分16路异步采集；

- ADC分辨率：16位（Bit）；

- 输入量程：±10V、±5V、±2V、±1V；

- 采样率：500KHz（最大总采样率）；

- 通道扫描模式：异步循环扫描；

- 采集模式：按需单点采样、有限点采样、连续采样；

- 增益误差：±0.2%；

- 存储器深度：4K点FIFO；

- 时钟源：内时钟，外时钟。

1#PCI5654多功能高速数据采集卡可提供差分16路异步采集，可完成3台产品9路主触点的电压检测。2#PCI5654多功能高速数据采集卡可提供单端32路异步采集，可完成3台产品24路辅助触点的电压检测。可完成3套负载对应的试验工位可分别进行监测。

2、 ★m）监控功能：可设置为“启动”或“不启动”。在进行产品监测时，任意一路达到设置的故障次数后，系统可发出报警提示，并立即切断负载电流、去除触点电压，系统自动停机并保存故障数据和发生故障之前的试验数据（注：被测接触器的监测路数可任意选择）；
技术支持资料：

- 8.7.5.监控功能

关键指标要求：监控功能：可设置为“启动”或“不启动”。在进行产品监测时，任意一路达到设置的故障次数后，系统可发出报警提示，并立即切断负载电流、去除触点电压，系统自动停机并保存故障数据和发生故障之前的试验数据（注：被测接触器的监测路数可任意选择）。

软件设计中，采用专用bool变量标识监控功能状态，采用Long数据型数组标识产品工作次数，最大可实现工作次数263次，采用Int数据型数组分别记录产品各触点故障次数，最大可记录故障次数32767次，满足监控功能要求。软件采用独立线程监控系统工作状态，并调用统一的停机或暂停处理程序，处理程序除完成切断负载电流、去除触点电压等功能外，主要依据产品测试要求单独保存故障数据。故障之前的试验数据在产生后已即时写入数据库。