负载硬件方案

本方案覆盖交流阻性负载、交流感性负载、直流负载、负载接线柜等四大核心模块。

1. 方案总体架构

负载系统由 “3 路交流阻性负载柜（1×1000A + 2×2000A）、3 路交流感性负载柜（1×500A / 路）、1 套直流负载柜（24 路 DC28V/5A）、1 台集成负载接线柜” 组成，通过 PLC 统一控制，实现 “独立运行 / 合并运行”“阻性 / 感性互锁”“宽频稳定输出”，架构如下：

2. 各模块详细设计

2.1 交流阻性负载系统

2.1.1 核心参数

| 参数类别 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 组成结构 | 3 套独立负载：1000A 柜 ×1、2000A 柜 ×2，三相星形（Y 型）连接，可独立 / 合并运行 |
| 档位设置 | 1000A 柜（12 档）：1A、2A、2A、5A、10A、20A、20A、50A、100A、200A、200A、390A 2000A 柜（13 档）：1A、2A、2A、5A、10A、20A、20A、50A、100A、200A、200A、500A、890A |
| 精度指标 | 每档电流精度 ±5%、整机电流精度 ±3%、显示精度≤1%（16 位 ADC 采样） |
| 频率范围 | 270Hz~830Hz（通过无感电阻 + 宽频 SSR 实现） |
| 冷却方式 | 强制风冷：侧进风（带 G4 级滤网）、上出风，风道经 CFD 仿真优化（无散热死角） |

2.1.2 关键器件选型

| 器件名称 | 型号 / 品牌 | 关键参数 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无感电阻 | TE TYCO 无感波纹电阻 | 1. 电感量 < 0.5μH（宽频适配）； 2. 功率裕量≥1.5 倍（如 300A 档选 50kW 电阻）； 3. F 级绝缘（155℃） | 核心负载元件，确保宽频下电流精度 |
| 固态继电器（SSR） | 正泰 NJG2-TDA032-500A380 | 1. 响应时间≤1ms； 2. 额定电压≥200VAC、电流为档位 2 倍（如 390A 档选 800A SSR）； 3. 过零触发型，带 RC 吸收回路 | 负载档位切换，满足毫秒级控制 |
| 电流传感器 | LEM IT600-S | 1. 带宽 > 5kHz（覆盖 270-830Hz）； 2. 精度 ±0.5%、量程 0-600A； 3. 隔离测量 | 电流反馈，实现闭环控制 |
| 冷却风机 | ebm-papst 4414F | 1. 风量 1200m³/h、风压 300Pa； 2. 噪音≤65dB [A]（1 米处）； 3. IP54 防护，24VDC | 强制散热，控制噪音 |

2.2 交流感性负载系统

2.2.1 核心参数

| 参数类别 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 组成结构 | 3 套独立负载（500A / 套），三相星形连接，电阻与电感串联（修正文档 6 结构），每相 11 个电感（匹配档位） |
| 档位设置 | 11 档：1A、2A、2A、5A、10A、20A、20A、50A、100A、200A、300A |
| 功率因数 | 0.75~0.85（10A~500A），基于 400Hz 设计，宽频下偏差≤±0.02 |
| 安全控制 | 档位合理性验证：PLC 实时计算电感支路电流，超额定值（如 300A 档电感额定 430A）则禁止操作并报警 |

2.2.2 关键器件选型

| 器件名称 | 型号 / 品牌 | 关键参数 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电感 | MTC 空芯电感（利兹线绕制） | 1. 宽频适配（270-830Hz 无饱和）； 2. 电感量精度 ±5%，直流电阻 < 0.1Ω； 3. 额定电流为支路电流 1.2 倍（如 300A 档选 430A 电感） | 实现感性负载，稳定功率因数 |
| 串联电阻 | Riedon 带状电阻 | 1. 无感设计（<0.5μH）； 2. 功率裕量≥1.5 倍； 3. 不锈钢材质（耐温） | 与电感串联，调节功率因数 |
| 控制开关 | 施耐德 LC1D 系列（400Hz 专用） | 1. 额定电压 220VAC、电流 100A； 2. 机械寿命 100 万次 | 辅助档位切换（与 SSR 冗余） |

2.3 直流负载系统

2.3.1 核心参数

| 参数类别 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 组成结构 | 24 路独立直流负载，每路对应 1 路辅助触点测试，支持并联扩展 |
| 关键指标 | 1. 输入电压：DC28V±10%； 2. 额定电流：5A / 路（可调范围 0.1-5A）； 3. 精度：电流精度 ±2%、显示精度≤1% |
| 控制方式 | 采用直流 SSR（欧姆龙 G3VM-61HR），响应时间≤0.5ms，支持软件编程控制 |

2.3.2 关键器件选型

| 器件名称 | 型号 / 品牌 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 直流负载电阻 | 国产军工级水泥电阻 | 1. 阻值 5.6Ω（DC28V/5A）； 2. 功率 150W（裕量 1.2 倍）； 3. 耐温 200℃ |
| 直流 SSR | 欧姆龙 G3VM-61HR | 1. 响应时间≤0.5ms； 2. 额定电压 60VDC、电流 10A |
| 直流电流传感器 | LEM HTA500-S | 1. 精度 ±0.5%； 2. 量程 0-10A |

2.4集成负载接线柜

2.4.1 核心功能

- 负载集成：集成交流阻性、交流感性、直流负载的输入 / 输出接线端子（阻2性用铜排，感性 / 直流用接线排）；

- 互锁控制：通过中间继电器实现 “阻性负载与感性负载不可同时接通”，避免电路冲突；

- 状态指示：安装 LED 指示灯（红 / 绿），分别指示 “阻性选通”“感性选通”“直流选通”“故障报警”；

- 连接灵活性：支持 3 套阻性负载独立 / 合并连接（通过铜排切换），适配不同测试场景。

2.4.2 关键器件选型

| 器件名称 | 型号 / 品牌 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 互锁继电器 | 施耐德 RXM2LB2BD | 实现阻性 / 感性负载互锁，触点容量 10A/250VAC |
| LED 指示灯 | 西门子 3LD9200-0AA00 | 红（故障）、绿（正常）、黄（选通），电压 220VAC |
| 铜排 | 紫铜 T2 材质，60×10mm | 阻性负载大电流连接，载流量≥6000A |

3. 控制与通讯设计

3.1 控制系统

- 核心控制器：西门子 S7-1500 PLC（主频 150MHz），支持：

- 多路 PWM 输出（控制 SSR / 接触器）；

- 16 位 ADC 采样（读取传感器数据）；

- 档位合理性验证算法（实时计算电感电流）；

- 人机交互（HMI）：威纶通 MT8102iE（10 英寸电容屏），显示 “三相电压 / 电流 / 功率因数、档位状态、故障信息”，支持手动 / 自动控制。

3.2 通讯系统

接口：隔离型 RS485（主）、RS232（备）、RJ45（以太网）；

协议：标准 Modbus-RTU（RS485/232）、Profinet（以太网）；

功能：支持上位机（LabVIEW/C#）远程控制，可导出测试数据（电流曲线、故障记录）。

4. 安全与防护设计

电气安全：

主回路：1000A 柜用 1250A 航空断路器（AMETEK），2000A 柜用 2500A 航空断路器；

支路：每相配置快速熔断器（Schurter），过载时 0.1s 内熔断；

热安全：电阻 / 电感散热器安装温度开关（常闭，85℃触发），超温时切断负载并报警；

机械安全：柜门开启时自动切断主电源，配备紧急停止按钮（红色，柜门显眼位置）；

绝缘安全：所有导线用氟塑料线（F 级），整机绝缘电阻≥10MΩ（DC500V），工频耐压 3600V/60s 无闪络。

5. 环境适应性设计

- 工作温度：10℃~50℃（通过温度传感器实时监控，超温降额运行）；

- 相对湿度：≤95%（无凝露，柜内安装除湿器）；

- 大气压力：86~106kPa（适配室内环境）；

- 噪音控制：1 米处噪音≤70dB [A]（通过低噪音风机 + 柜体隔音棉实现）。

6. 方案验证要点

- 宽频精度验证：在 270Hz、400Hz、830Hz 三个典型频率点，测试各档位电流精度，确保符合 “每档 ±5%、整机 ±3%”；

功率因数验证：在 10A、200A、500A 三个电流点，测试功率因数，确保 0.75~0.85 范围内；

- 互锁功能验证：模拟 “同时接通阻性与感性负载”，验证接线柜互锁是否生效；

- 噪音测试：在额定负载下，1 米处用声级计测试噪音，确保≤70dB [A]。