## 九、投标设备技术性能指标的详细描述

## 由投标人自行编写
十、技术支持资料

## （投标人需将加注星号“★”的重要技术条款或技术参数的技术支持资料集中在此章节中列出，技术支持资料以此章节内容为准。若技术支持资料在此章节有缺漏，评标委员会可视为未提供对应的技术支持资料。）

投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料（可提供以下任意一种形式）：

1）投标货物制造商公开发布的印刷资料；

2）检测机构出具的检测报告；

3）其它形式：①可以是制造商互联网主页上的产品说明；②重要技术条款或技术参数的详细技术方案（或投标设备技术性能指标的详细描述）。

凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料，其投标将被否决。

（一）1.1  115V/1800kVA交流电源-1.1.2电源输出技术性能指标

1、★b）输出电压范围：AC 115V±10%；

技术支持资料：

2、★c）输出频率：270Hz～830Hz；

技术支持资料：

3、★e）电压稳定度：≤±1%FS；

技术支持资料：

（二）1.1  115V/1800kVA交流电源-1.1.3 电源的输出能力

1、★a）额定连续输出电流：5000A/相；三相合计最大输出电流15000A；

①在输出电压115V AC/400Hz时三相额定连续输出电流：5000A；

②在输出电压115V AC/(300Hz～800Hz)时三相额定连续输出电流：5000A；

技术支持资料：

2、★b）电源由电源模块并联实现，一台电源为主机，其他电源为从机，所有电源模块输出端合并统一输出5000A/相，三相合计最大输出电流15000A，由主机与测试系统连接，控制调度其他从机实现统一输出。

技术支持资料：

（三）1.1  115V/1800kVA交流电源-1.1.5电源保护及故障查询功能

1、★a）输入过压、欠压，输入缺相；

技术支持资料：

2、★b）输出过压、过载、短路、内部过热；

技术支持资料：

（四）1.1  115V/1800kVA交流电源-1.1.7电源的安全特性

1、★a）绝缘电阻：参照电力行业标准DL/T1216-2019的7.2中对相关部位的要求，该设备在DC500V时要大于10MΩ以上；

技术支持资料：

2、★b）工频耐压水平：参照电力行业标准DL/T1216-2019的7.2中相关要求和国标GB/T16927.1-2011高电压试验技术的6.3中相关规定，在该设备的相应部位，按规定缓慢地从0V升高至AC 3600V后并保持60s，设备的相应部位应无闪络和击穿现象发生。

技术支持资料：

（五）1.2 交流阻性负载

1、★1.2.1整体负载有AC 115V/5000A（270Hz～830Hz）交流阻性负载：3路。

技术支持资料：

2、1.2.2单路指标及要求如下：

| 系统参数 |  |
| --- | --- |
| 最大负载功率 AC 115V | ★额定阻性负载电流：5000A（单路5000A，共3路)；阻性负载由3套独立的负载组成，可合并使用，也可分别独立使用，负载电流分别为1000A、2000A、2000A； |
| 负载精度（每档） | ★±5%； |
| 工作温度 | ★10℃～+50℃； |
| 工作噪音 | 距离设备1米处:★≤70dB； |
| 相对湿度 | ★≤95%； |

技术支持资料：

（六）1.3 交流感性负载

1、★1.3.1整体负载有AC 115V/500A（270Hz～830Hz）交流感性负载：3路。

技术支持资料：

2、1.3.2单路指标及要求如下：

| 系统参数 |  |
| --- | --- |
| 功率因数 | ★cosφ=0.75～0.85(负载电流10A～500A之间) 说明： a感性负载为电阻与电感串联的方式。电阻与电感的组合方式应支持手动档位调节。系统应对档位选择的合理性进行验证，并发出提醒，避免电感过流超负荷运行。 b电感应采用宽频设计，任一电感在270Hz～830Hz下均可使用，只是体现的感抗不同，每一相的电感数量不小于11个。 |
| 负载精度（每档） | ★±5%； |
| 工作温度 | ★10℃～+50℃； |
| 工作噪音 | 距离设备1米处:★≤70dB； |
| 相对湿度 | ★≤95%； |

技术支持资料：

（七）1.5 测试系统-1.5.1测试系统参数信息的要求

1、★a）监控仪：3路AC 115V主触点，8路28V辅助触点（每路常开或常闭，一般为一对，可选择常开或常闭）；3套负载对应的试验工位可分别进行监测；

技术支持资料：

2、★m）监控功能：可设置为“启动”或“不启动”。在进行产品监测时，任意一路达到设置的故障次数后，系统可发出报警提示，并立即切断负载电流、去除触点电压，系统自动停机并保存故障数据和发生故障之前的试验数据（注：被测接触器的监测路数可任意选择）；

技术支持资料：

（八）1.6 环境试验设备-1.6.1 技术指标

1、★b）温度范围：-70～+150℃，温度偏差±2.0℃（常压空载）；

技术支持资料：

2、★c）温度波动度：±0.5℃（常压空载）；

技术支持资料：

3、★e）升温时间：20℃→150℃ ≤60min（带80kg负载）；

技术支持资料：

4、★f）降温时间：20℃→-60℃ ≤80min（带80kg负载）；

技术支持资料：

5、★k）设备总装机功率：≤40kW

技术支持资料：

……

（如有遗漏，投标人自行补充，如列举的技术要求与“第五章  供货要求”中技术要求不一致，以“第五章  供货要求”中技术要求为准）

## 十一、技术方案

1、设计方案；

2、实施方案；

3、115V/1800kVA综合试验平台设备技术能力。

...

投标人需自拟格式编写

## 十二、相关服务计划