设备要求中不明确之处汇总

1.4.2.1 示波器

- a) 采样率：未明确是单通道工作时的采样率，还是 4 路通道同时工作时的总采样率。

- c) EXT 通道：未说明 “EXT 通道” 的类型及功能，如触发灵敏度、输入阻抗等。

1.4.2.3 信号波形发生器

- b) 信号幅度：“0V~40V（DC、方波），0~10V（任意波形）” 未明确电压类型（如直流偏移范围、峰峰值、有效值）。

1.4.2.4 示波记录仪

- f) 高压差分探头

  - “1500V” 未明确是直流电压、交流有效值还是峰峰值。

  - “带宽 5MHz/100MHz” 未说明是两种探头规格，还是同一探头的不同带宽模式。

- g) 无源探头：“电压测量范围 300V” 未明确是直流、交流有效值还是峰峰值，且未说明输入阻抗。

- h) 电流探头：“交直流 30A” 未明确 30A 是额定电流还是峰值，且未说明直流测量的零点漂移范围。

1.4.2.5 高精度程控电源

- c) 电压编辑时间精度：“优于 1ms” 未明确 “编辑时间” 的定义（如电压上升时间、参数设置生效时间等）。

- g) 任意波形和时序控制：未说明任意波形的点数、采样率，以及时序控制的时间分辨率。

1.4.2.6 频率计

- a) 与 b) 测试范围：“0MHz~50MHz” 和 “最高频率不小于 1GHz” 存在范围重叠模糊，未明确 50MHz~1GHz 区间是否支持测试及各区间的测量精度差异。

- d) 单次时间间隔分辨率：“优于 300ps” 未明确分辨率的统计方式（如 rms 值、峰峰值）。

- e) 双通道运算功能：未说明运算结果的输出方式及运算精度。

1.4.2.8 阻抗分析仪

- a) 测量参数精度：未明确变压器电感、分布电容等参数的测量误差范围。

- c) 基本精度：“优于 0.08%@1kHz” 未说明是阻抗测量精度还是其他参数的精度，且未明确其他频率下的精度指标。

- h) 测试方式：晶体振荡器分析未明确测量参数。

- i) 测试夹具：未说明夹具适配的被测件尺寸、接口类型及频率范围。

1.4.2.9 高低温箱

- c) 温度波动度：“±0.5℃” 未明确测试条件及波动度的统计时长。

- d) 温度均匀度：“≤2.0℃” 未明确定义，且未说明测试点数量及位置。

1.4.2.10 测试辅助工具

- a) 测试夹具：未明确适配的被测部件尺寸范围、接口类型，以及 “稳定电气连接” 的量化指标。