一、可编程直流电源型号差异

6.2 系统主要器材配置清单：程控电源型号为 “355126-750-585”，标注为定制，数量 5 台。

6.3 可编程直流电源章节：采用模块化设计，单模块型号为 “ADC-40063”（25kW），单套 125kW 系统型号为 “ADC-400315”，未提及 “355126-750-585” 这一型号。

差异说明：两者型号完全不同，属于实质性差异。

二、二极管负载 1 通道数量差异

6.2 系统主要器材配置清单：二极管负载 1 为 “110 通道”，规格为低压负载 1-8V/15A。

6.4 大功率模拟负载章节：模拟二极管负载 1 描述为 “100 通道”，规格为 1V~8V/0~15A。

差异说明：通道数量不一致（110 通道 vs 100 通道），属于参数差异。

三、二极管负载 2 通道数量差异

6.2 系统主要器材配置清单：二极管负载 2 为 “110 通道”，规格为高压负载 110-150V/40A。

6.4 大功率模拟负载章节：模拟二极管负载 2 描述为 “100 通道”，规格为 130V±20V/0~40A（即 110-150V）。

差异说明：通道数量不一致（110 通道 vs 100 通道），属于参数差异。

四、电流探头型号疑似笔误

6.2 系统主要器材配置清单：电流探头型号为 “CTB-1000V”，定制，数量 110 只。

6.5.2 电流传感器章节：电流传感器型号写为 “CTB-100”，但参数描述为 “测量范围 ±100A、工作电压 ±15V”，与清单中 “CTB-1000V” 的高压特性匹配。

差异说明：型号描述疑似笔误，核心参数一致，不构成实质性差异。