6.7  功率半导体测试仪

方案指标对照表：

| 序号 | 标书要求指标 | 方案实现指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备对最大电压 1700V / 最大电流 1000A 规格的 IGBT、MOSFET 器件的动态、静态参数测试能力。 | 最大电压：5000V（静态）/2000V（动态）；最大电流：1600A（静态）/4000A（动态）；测试精度：静态栅极漏电流达 pA 级别，动态测试电流软件显示精度 2% FS±2A功能支持：支持所有要求的动态、静态测试项目 | 完全满足招文件 |
| 2 | (4) 静态测试项目包含：IGEs：栅极漏流，集电极发射极短路；VGE (th)：栅极发射极阈值电压；VCEsat：集电极发射极饱和电压；VF：二极管正向压降；ICEs 集成电路：集电极截止电流，栅极发射极短路；VCEs：集电极击穿电压，栅极发射极短路； | 支持 IGEs、VGE (th)（兼容两种测试方法）、VCEsat、VF、ICEs、VCEs 等所有静态测试项目 | 完全满足招文件 |
| 3 | (5) 动态测试项目至少包含：开通测试；关断测试；反向恢复测试；短路测试； | 支持单脉冲、双脉冲、RBSOA、短路、反向恢复等动态测试项目 | 完全满足招文件 |
| 4 | (6) 支持远程控制功能。 |  动态设备支持无线程控调节； 静态设备开放通讯接口，支持数据存储与报告生成； 测试过程监控、数据采集与报告生成 | 完全满足招文件 |

本方案选择华科智源功率器件静态参数测试仪和杭州飞仕得 ME300D-SE 动态特性测试设备，完全满足系统的测试需求，包括静态和动态参数测试项目，并支持远程控制功能。

6.7.1 系统配置

6.7.1.1. 静态参数测试系统

- 推荐型号：华科智源功率器件静态参数测试仪

- 最大电压：±5000V（满足 1700V 需求，可升级至 10KV）

- 最大电流：1600A（满足 1000A 需求，可升级至 3KA）

- 测试精度：栅极漏电流 0~5nA±1%±0.1nA，VGE (th) 0.001~10V±1%±0.001V，VCEsat0.001~10V±0.5%±0.001V 等

- 功能支持：支持所有要求的静态测试项目，包括 IGEs、VGE (th)、VCEsat、VF、ICEs、VCEs 等

6.7.1.2. 动态参数测试系统

- 推荐型号：ME300D-SE

- 最大电压：20~2000V（满足 1700V 需求）

- 最大电流：5-4000A（满足 1000A 需求）

- 短路测试能力：支持短路测试项目

- 功能支持：支持所有要求的动态测试项目，包括开通、关断、反向恢复、短路测试等

6.7.2 测试能力详细说明

6.7.2.1 静态测试项目能力

| 测试项目 | 系统能力 | 测试范围 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| IGEs (栅极漏流) | 支持 | 0~5nA、0~50nA、0~500nA、0~5uA、0~50uA 等 | 0~5nA±1%±0.1nA；0~50nA±2%±2nA；0~500nA±1%±20nA 等 |
| VGE (th)(阈值电压) | 支持 | 0.001~10V | ±1%±0.001V |
| VCEsat (饱和电压) | 支持 | 0.001~10V | ±0.5%±0.001V |
| VF (二极管正向压降) | 支持 | 0.001~±10V | ±0.5%±0.001V |
| ICEs (集电极截止电流) | 支持 | 0~50uA、0~500uA、0~5mA、0~40mA | 0~50uA±1%±0.01uA；0~500uA±1%±5uA 等 |
| VCEs (击穿电压) | 支持 | 0-100V、0-5000V | 0-100V±1%±0.1V；0-5000V±1%±1V |

6.7.2.2 动态测试项目能力

| 测试项目 | 系统能力 | 测试范围 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开通测试 | 支持 | 包含 tdon, tr, ton, Eon, di/dt 等参数 | 脉宽精度 ±0.1μs，测试电流 2% FS±2A |
| 关断测试 | 支持 | 包含 tdoff, tf, toff, Eoff, dv/dt 等参数 | 脉宽精度 ±0.1μs，测试电流 2% FS±2A |
| 反向恢复测试 | 支持 | 包含 Irr, trr, Erec, Qrr 等参数 | 测试电流 2% FS±2A |
| 短路测试 | 支持 | 包含短路相关动态参数 | 测试电流 2% FS±2A |

6.7.3 远程控制功能

两套系统均具备远程控制相关功能：

- 动态系统（ME300D-SE）支持无线程控调节 VGS 和故障保护，测试软件支持报告生成、波形查看等

- 静态系统（华科智源）开放通讯接口，可连接外部设备，数据可存储为 Excel 文件、WORD 报告

- 支持测试过程监控、数据自动采集与保存、测试报告自动生成

6.7.4 测试夹具

根据被测器件封装类型，可选择以下夹具：

  - 动态系统：ME300D-SE 基于自研 ASIC 驱动芯片工装平台，通过更换适配板实现各种封装测试，寄生电感 LS＜10nH

  - 静态系统：通过更换 DUT 适配器适配不同封装，支持连接探针台或夹具做模块测试

6.7.5 系统优势

- 高精度：静态测试栅极漏电流达 pA 级别，动态测试脉宽分辨率 0.1μs

- 高安全性：静态系统具备防爆、防触电、短路保护等；动态系统高温有保护，低温无冷凝

- 扩展性：静态系统可升级至 3KA/10KV；动态系统输出能力覆盖宽范围

- 自动化：动态系统支持栅极参数自匹配、自动测试；静态系统支持自动分档测试、曲线扫描与对比

- 兼容性：静态支持 Si 基、SiC 材料的 MOS 管、IGBT 等；动态支持 IGBT、SiC MOSFET 功率模块

6.7.6 配置清单

| 项目 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态测试系统 | 华科智源功率器件静态参数测试仪 | 1 套 | ±5000V/1600A，支持静态测试项目 |
| 动态测试系统 | ME300D-SE | 1 套 | 20~2000V/5-4000A，支持动态测试项目 |
| 测试夹具 | 适配板（动态）/DUT 适配器（静态） | 1 套 | 根据封装类型选配 |
| 上位机软件 | DPowerTest（动态）/ 系统标配（静态） | 1 套 | 含远程控制、报告生成等功能 |

本方案完全满足您提出的 1700V/1000A 规格 IGBT、MOSFET 器件的静态和动态参数测试需求，并具备远程控制能力。如需进一步调整或有特殊需求，可联系厂家进行定制化配置。